การลดอัตราการล้างเครื่องมือไม่สะอาดในหน่วยจ่ายกลางด้วยระบบ 2I-2C

วิชิตา ไชยศรีษะ, วิไลลักษณ์ สีขาว ประพันธ์ สมพงษ์ ,บุญมา สาระชาติ ,, มานพ ใสกระจ่าง

หน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

บทนำ: หน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลปรางค์กู่ รับผิดชอบการเตรียมเครื่องมือปราศจากเชื้อเพื่อรองรับงานผ่าตัดและหัตถการทั่วโรงพยาบาล ในปีงบประมาณ 2568 มีจำนวนเครื่องมือที่ผ่านกระบวนการล้างด้วยมือรวมทั้งสิ้น 458,338 ชิ้น พบเครื่องมือไม่สะอาดหลุดรอดไปถึงขั้นตอนก่อนห่ออุปกรณ์ จำนวน 208 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05 ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงระดับวิกฤตต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ทีมงานจึงนำแนวทาง 5-Tier Analysis  มาวิเคราะห์หาจุดเปราะบาง พบว่าสาเหตุหลัก ได้แก่ แสงสว่างไม่เพียงพอในการตรวจสอบ คราบตะกรันจากน้ำประปา และการขาดระบบกำกับติดตามคุณภาพน้ำล้างสุดท้าย วัตถุประสงค์ เพื่อลดจำนวนเครื่องมือที่ล้างไม่สะอาดหลุดรอดไปถึงห้องห่ออุปกรณ์จาก 208 ชิ้น ให้ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ไม่เกิน 187 ชิ้น ภายในวันที่ 31 มีนาคม  2569 โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพบความไม่สะอาดในขั้นตอนห้องล้างอุปกรณ์และห้องแพ็คก่อนห่ออุปกรณ์

วิธีการพัฒนานวัตกรรม: ทีมงานพัฒนาระบบ 2I-2C (2I: Inspection & Illumination, 2C: Cross-check & Cloud reporting) โดยดำเนินการ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ติดตั้งโคมไฟ LED ส่องสว่างสูงเฉพาะจุด (Task Lighting) บริเวณโต๊ะตรวจสอบก่อนห่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจพบคราบอินทรียสารบนภาชนะได้ชัดเจน (2) มาตรฐานเทคนิคการล้างและทำให้แห้ง ด้วยการใช้เอนไซม์ (Enzymatic Cleaner) 2 cc ต่อน้ำ 1 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 10 นาที และนำเครื่องมือที่มีจุดอับเข้าเครื่องเป่าลมร้อนให้แห้งสนิทก่อนตรวจสอบ (3) การจัดการคุณภาพน้ำ (Water Management) กำหนดแผนล้างไส้กรองน้ำประปา  ทุกเดือน หรือเมื่อค่า TDS เกิน 250 mg/L และ (4) ระบบตรวจสอบซ้ำและรายงานดิจิทัล (Double Check & Cloud Reporting) กำหนดให้มีการตรวจสอบไขว้ (Cross-check) ระหว่างพนักงานห้องล้างและห้องแพ็ค หากพบความไม่สะอาดก่อนห่อให้บันทึกในโปรแกรมความเสี่ยงดิจิทัล (HRMS) ทันที พร้อมสุ่มตรวจสอบความสะอาดด้วยชุดทดสอบโปรตีน (Protein Residue Test) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ประโยชน์/การนำไปใช้: ภายหลังการปรับปรุงระบบในสองไตรมาสของปีงบประมาณ 2569 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) จากการล้างเครื่องมือรวม 208,642 ชิ้น พบเครื่องมือไม่สะอาดเพียง 33 ชิ้น เฉลี่ยร้อยละ 0.016 (เดิมพบร้อยละ 0.05 ในปี 2568) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยรายเดือน ดังนี้ เดือนตุลาคม 2568 ล้าง 32,236 ชิ้น พบไม่สะอาด 5 ชิ้น เดือนพฤศจิกายน 2568 ล้าง 32,943 ชิ้น พบไม่สะอาด 6 ชิ้น เดือนธันวาคม 2568 ล้าง 33,916 ชิ้น พบไม่สะอาด 5 ชิ้น และเดือนมกราคม 2569 ล้าง 35,690 ชิ้น พบไม่สะอาด 6 ชิ้น (ร้อยละ 0.017) เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ล้าง 40,314 ชิ้น พบไม่สะอาด 7 ชิ้น (ร้อยละ 0.017) และ เดือนมีนาคม 2569 ล้างจำนวน 33,543  ชิ้น พบไม่สะอาด 4 ชิ้น (ร้อยละ0.011)  ระบบ 2I-2C ช่วยสร้างวัฒนธรรมการตรวจสอบเชิงลึกในทีมงาน ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของผู้ป่วยจากเครื่องมือแพทย์ที่ไม่สะอาด และสามารถนำแนวทางนี้ถ่ายทอดและขยายผลสู่หน่วยงานอื่นในโรงพยาบาลได้ต่อไป