การศึกษาปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล

เพื่อพัฒนาแนวทางการลดปริมาณรังสีจากการตรวจเต้านมในกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลศรีสะเกษ

Study of Radiation Dose from Digital Mammography for Developing Radiation Reduction Guidelines in Radiology Department, Sisaket Hospital.

นางอุดมพร แก้วคำกอง วทบ.รังสีเทคนิค

กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลศรีสะเกษ  โทร 0897177618 อีเมล : udomporn1797@gmail.com บทคัดย่อ

บทนำและวัตถุประสงค์:การคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยระบบดิจิตอลต้องควบคุมปริมาณรังสีดูดกลืนเฉลี่ยที่ต่อมน้ำนม (AGD) ให้ต่ำที่สุดตามหลักการได้รับปริมาณรังสีในระดับที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยยังคงรักษาคุณภาพของภาพรังสีให้เพียงพอต่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ (ALARA) การวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อลดปริมาณรังสีดูดกลืนเฉลี่ยที่ต่อมน้ำนม (AGD) อย่างน้อยร้อยละ 10 การเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการตรวจ ทั้งการปรับแรงกดและการเลือกใช้ค่าพลังงานรังสีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างมาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพระดับสากลให้แก่ผู้รับบริการ และพัฒนางานบริการให้ได้ภาพทางรังสีที่ได้มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถวินิจฉัยโรคให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถแจ้งเตือนภัยสุขภาพได้ทันเวลา การดำเนินการ: ศึกษาในสตรีอายุ 40–70ปี จำนวน 211 รายแบ่งเป็น ระยะที่1 (Baseline) ระยะที่ 2 (Improvement) ผลการศึกษา: ระยะที่ 2 ปรับแรงกดเพิ่มขึ้นจาก 19.94 ปอนด์เป็น 21.36 ปอนด์ (↑7.1%)  ส่งผลให้ความหนาเต้านมลดลงจาก 4.49cm เหลือ 4.20cm (↓5.6%) การปรับเพิ่มแรงดันไฟฟ้าจาก 28.5 kV เป็น 29.2 kV ช่วยลดปริมาณกระแสไฟจาก 140 mAs เหลือ 110  mAs (↓20%) ส่งผลให้ค่าAGD ลดลงจาก 2.94 mGy เหลือ 2.35 mGy ค่ารังสีที่ผิวหนัง (ESD) ลดลงจาก 8.21 mGy เหลือ 6.56 mGy คิดเป็นรังสีลดลงร้อยละ 20 โดยใช้แบบประเมินคุณภาพภาพรังสีเต้านมสำหรับรังสีแพทย์ในการประเมินภาพถ่ายทั้งหมดที่ส่งตรวจผ่านเกณฑ์ความคมชัดและการจัดท่าตามมาตรฐานการวินิจฉัยของรังสีแพทย์ 100% สรุปและข้อเสนอแนะ: การเพิ่มประสิทธิภาพแรงกดช่วยลดความหนาเนื้อเยื่อและรังสีกระเจิงควรได้การให้คำแนะนำก่อนการถ่ายภาพรังสีเต้านมให้ผู้รับบริการเข้าใจ เพื่อลดความวิตกกังวลและความเจ็บปวดทำให้ลดปริมาณรังสีได้ ร้อยละ 20 โดยค่าา AGD ที่ได้ (2.35 mGy) ลดลงจาก 2.94 mGy และมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลของ IAEA(2) (3.0 mGy) ซึ่งเกิดจากการเพิ่มแรงกดเต้านมทำให้ความหนาเต้านมลดลง ปริมาณปริมาณรังสีดูดกลืนเฉลี่ยที่ต่อมน้ำนมจึงลดลงตามด้วย จึงนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐานเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ผู้รับบริการโรงพยาบาลศรีสะเกษ และพัฒนางานบริการให้ได้ภาพทางรังสีที่ได้มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถวินิจฉัยโรค ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถแจ้งเตือนภัยสุขภาพได้ทันเวลา

คำสำคัญ: เอกซเรย์เต้านมดิจิตอล,ปริมาณรังสีดูดกลืนเฉลี่ยที่ต่อมน้ำนม (AGD),ปริมาณรังสีที่ผิว (ESD), แรงกดเต้านม